附件一：内镜清洗工作站的参数要求：
1、总体要求：
1.1.▲整体设计符合操作流程，要求整体设计科学、布局合理，尽量节省占地面积，提供平面布局图。
1.2.售后服务：为保证产品售后服务质量，厂家在广东省必须有售后服务维修点，提供厂家出具的证明文件。
2、技术参数要求：
2.1.主体的配置要求：
2.1.1.消洗流程：由洗手洗眼池、冲洗池、嵌入式超声清洗池、漂洗池、终末漂洗、干燥等过程构成。整个清洗工作站主体由台下柜、台面支撑架、干燥台、功能背板等组合而成。
2.1.2.▲清洗槽大小满足科室内镜清洗消毒需求。洗手洗眼槽外尺寸为长≥685mm×宽≥760mm，冲洗槽外尺寸为长≥870mm×宽≥760mm，超声波清洗槽外尺寸为长≥1000mm×宽≥760mm，漂洗和末洗一体双槽外尺寸为长≥1685mm×宽≥760mm，干燥台根据实际场地定制，因场地限制主体配置及尺寸须符合以上要求，尺寸误差在±10mm内。
2.2.主体的材质要求：
2.2.1.▲内镜清洗工作站功能槽及功能背板采用能耐受化学腐蚀及机械应力的改性PMMA-ABS高分子复合材料板材经过高温一次吸塑成型。PMMA-ABS板材须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5%H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。PMMA-ABS板材、清洗槽须根据GB/T1040.2-2006塑料拉伸性能的测定以及GBT9341-2008塑料弯曲性能的测定相关要求进行测验，测验项目应包含：拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度、压缩强度，提供相关检测报告证实产品符合性。
1.2.2.2.主体支架为优质304#不锈钢，柜门采用PMMA面板制作，柜内设置有18厚的专用PVC储物底板。提供台面支架材质检测报告证实产品符合性。
2.3.主体的设计要求：
2.3.1.工作站功能槽、台面及功能背板外表面应光滑无死角，并且易于清洁。
2.3.2.功能背板与槽面的尺寸相一致，采用一次性整体吸塑成型（含灯带及操作面板安装平面），除了与台面连接的水平缝外无多余的水平接缝。
2.3.3.▲清洗槽台面采用前高后低的大圆弧防泛水设计；清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起；干燥台采用内凹式平台圆弧设计，提供实物图片证实产品符合性。
2.4.多功能自动灌流器要求：
2.4.1.▲为保证设备系统的稳定性，自动控制器软件应为制造商自主研发，提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。
2.4.2.自动灌流器由操作面板、执行部件两部分组成。操作面板为防水型液晶屏，触摸式控制（工作电压为12V）。执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气组成。
2.4.4.▲注液接头尺寸：外径8.2mm±0.1mm，内径3.4mm±0.1mm；注液水压及流量：水压0.36MPa±0.02Mpa，流量1500ML/min±150ML/min；注液气压及流量：气压≯0.165MPa，吸引流量1500ML/min±10%，提供相关检测报告证实产品符合性。
2.4.5.自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气。
2.5.镶嵌式超声波清洗机的要求：
2.5.1.嵌入到清洗槽内和清洗工作站为一体化，必须在内镜清洗工作站注册证内的结构及组成有注册登记超声槽，内腔尺寸为760×370×150mm，清洗容积≥30升 ；
2.5.2.采用单频40KHz频率，最大输出功率300W±30W ，最大设定时间：99h99min ；最高温度50℃ ，升温时间：10min-15min。
2.6.管件、管路和阀门：
2.6.1.工作站的管件、管路和阀门应符合YY/T0734.1-2009中4.11的要求，在运行过程中，功能槽、管路和相关部件均不应出现泄漏。
2.6.2.工作站各功能槽应配有水龙头，水龙头应具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60目)。
2.6.3.给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T18742.2-2002中PP-R技术要求。
2.6.4.排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T8804.2-2003要求，不使用任何PVC-U排水软管。
2.6.5.清洗槽及浸泡槽采用电控排液方式。电动球阀采用不锈钢微型电动球阀，旋转90°即可快速启闭，具有良好的密封性。主体背板上设有按钮控制电动球阀排水。
2.7.医用空压机性能要求：
2.7.1.医用空压机为内镜清洗吹干提供稳定的气体来源，自动排水，免维护设计。
2.7.2.压缩气体中无油分子，供气压力：max0.75MPa，产气量150L/min。
2.8.中心气体处理系统要求：
2.8.1.气源处理系统包括中心气体处理器、灌流气压调节器。
2.8.2.中心气体处理器（空气过滤减压装置）应符合以下：a)中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm的微粒；b)具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa；c)具备压力可调功能，可调范围0.05MPa～1.0MPa。
2.8.3.灌流气压调节器应符合以下：a)具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa；b)具备压力可调功能，可调范围0.05MPa～1.0MPa。
2.9.高压水气枪要求：
2.9.1.医用气/水枪（清洗喷枪：含气源和水源喷枪）应配置适宜的喷嘴，喷枪开关应灵活可靠。
2.9.2.水源喷枪喷嘴出水／出气顺畅，无堵塞现象,压力：0MPa～0.75MPa。
2.9.3.采用304#不锈钢材质制作，喷嘴采用锥型喷嘴，并配置有硅胶密封圈，能适用不同口径的内镜接口，不对内镜接口造成磨损。
2.10.电气安全要求：

2.10.1.▲内镜清洗工作站电气安全应符合中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007和IEC61010-040：2005。电磁兼容应符合中华人民共和国国家标准GB/T18268.1-2010的要求，提供相关检测报告证实产品符合性。
2.10.2供电线路根据整套系统负荷设计，所有供电系统都经过漏电和负载保险开关。强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护开关和插座都有防水保护装置。
3.配置要求：
	序号
	型号及名称
	数量
	单位

	1
	洗手洗眼槽
	1 
	个

	2
	冲洗槽
	1 
	个

	3
	嵌入式超声槽
	1
	个

	4
	嵌入式超声波清洗机
	1 
	台

	5
	漂洗槽
	1 
	个

	6
	末洗槽
	1  
	个

	7
	干燥台
	1 
	额

	8
	安全用的变电系统
	1
	套

	9
	医用无油空压机
	1
	台

	10
	中心气体处理器
	1
	套

	11
	高压水气枪
	5
	把

	12
	自动灌流器
	3
	个

	13
	快速接头
	3
	个

	14
	给水水龙头
	2
	个

	15
	排水管
	1
	套

	16
	给水管
	1
	套

	17
	功能背板
	1
	套

	18
	照明灯
	1
	套


设计图纸
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封顶定制组合柜要求：
1.尺寸规格要根据现场定制，上下共四层、下面两层为无门物品存放架，具体尺寸和高度根据科室要求定制；上面两层为悬吊柜形式，带门可存放各类医疗物品，具体尺寸和高度根据科室要求定制。                                                                2.离地面100mm为空层，防止物品滑落进去和不方便打扫卫生，更符合院感要求，采用三面围挡封闭式，；最上层封闭到天花做成全封闭式，防止污尘和卫生死角。                                                                         3.材质采用国标SUS304不锈钢；钢板采购国际标足1.0mm，管足厚1.2mm 。
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三、地柜的要求：
采用采用304不锈钢材质，钢板采用1.0厚度的钢板，台面静音处理。                             2.根据医院实际场地定制，深度600mm，内有上下两层，下面为带门的封闭式柜子，上层为抽屉，抽屉尺寸根据科室要求定制。
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货架要求：
采用采用304不锈钢材质，钢板采用1.0厚度的钢板。                                2.根据医院实际场地定制，深度500mm，上下共四层存放架，
3.离地面100mm为空层，防止物品滑落进去和不方便打扫卫生，更符合院感要求，采用三面围挡封闭式，最上层封闭到天花做成全封闭式，防止污尘和卫生死角。  
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治疗台要求：
1.尺寸规格要根据现场定制，上下共五层、下面为宽度为600mm的桌面，桌面下面为定制的抽屉，抽屉下面为有门的储存柜。上面是无门物品存放架，储物架宽度为300mm，具体尺寸和高度根据科室要求定制。                                                                2.离地面100mm为空层，防止物品滑落进去和不方便打扫卫生，更符合院感要求，采用三面围挡封闭式，最上层封闭到天花做成全封闭式，防止污尘和卫生死角。                                                                         3.材质采用国标SUS304不锈钢；钢板采购国际标足1.0mm，管足厚1.2mm
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六、标本车要求
1、该标本车具有功能多，储物量大，方便标本分类等特点，是一台贴心、可移动的医护服务站。
2、材质采用国标SUS304不锈钢；钢板采购国际标足1.0mm，管足厚1.2mm。
七、13楼过道柜
1、颜色：白色；

2、材料：18厘米全铝蜂窝大板，10厘米后背板，铰链，抽斗；

3、尺寸：900*3000mm。
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汕头市龙湖区第二人民医院

2024年1月3日
