附件一：心电监护仪技术参数
1．可监测参数
心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)等

2．显示
★2.1 12.1寸高性能防眩真彩、高亮度、高分辨率TFT彩显，分辨率为1024×768

★2.2最多8道波形显示，心电全导显示、呼吸氧合图动态观察、趋势共存，大字体显示界面并可根据需要进行参数转换
2.3 具有大字体显示功能
2.4 可外接显示器

3．心电
3.1 导联输入：3导或5导可选
3.2 心电模式：诊断、监护或手术可选
3.3 心电显示通道≥4通道，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1～6。
3.4 心率测量范围、误差：成人10～300 bpm，新生儿10～350bpm、±1bpm

3.5 ST段测量通道≥4通道
★3.6 共13种心律失常：心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获
3.7 心律失常事件存储≥200条
3.8 具有心率变异分析功能
3.9 具有起博检测功能
3.10 具有除颤保护功能

3.11硬件增益选择
可选x0.25、x0.5、x1、 x2 、x4倍 (对应2.5、5、10、20、40mm/mV)

3.12 ECG信号输入范围
-12.0mV～+12.0mV

★3.13 电极脱落指示
每一电极(RL除外)

★3.14起搏器脉冲标识
（幅度±2mV～±700mV，脉冲宽度0.1～2.0ms）

★3.15起搏器脉冲抑制
（幅度±2mV～±700mV，脉冲宽度0.1～2.0ms）

★3.16高T-波抑制能力
≤1.0mV

★3.17电外科干扰抑制
具备电外科干扰抑制功能，ECG信号轨迹线不会从显示器上消失，心率变化不会超过±10%(参见YY1079: 2005 4.2.8.14)
4．呼吸
4.1 呼吸导联≥4导（RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL可选择）
4.2 呼吸率测量范围、误差：0 rpm ～150 rpm、±2rpm

4.3 窒息报警时间设置：5 ～ 120s可选

4.4基线阻抗
500～4000 Ohms

4.5增益选择
可选x0.25、x1、x2、x4倍

4.6呼吸检测灵敏度
在1000 Ohms、0.2 Ohms、x4倍检出20bpm

4.7呼吸带宽BW：
0.25～2.0Hz

5．血氧饱和度
5.1 测量技术
采用直接光频转换的数字血氧技术

5.2SpO2测量范围、精度：0%～100%、在70%～100%范围内为±2%、在35%～69%范围内为±3%
5.2 脉率测量范围、精度：25bpm ～ 250bpm、±1bpm
★5.3自动调光
多级调光，适应能力强。

★5.4抗弱灌注能力
抗弱灌注能力强：有血氧值显示时，脉搏振幅AMP可达0.1%。

★5.5抗运动干扰
抗运动干扰(Shiver&Tap)能力强。

★5.6抗电刀干扰
抗电刀干扰能力强。

6．无创血压
6.1 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉搏
6.2 测量模式：手动、自动、快速可选；

★6.3测量间隔时间：自动模式；1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480分钟；连续模式：5分钟

6.4 适应范围：成人、儿童和新生儿

★6.5自动袖带放气
当断电、测量时间超过120s(婴儿90s)、或袖带压力超过软硬件过压保护设置点，袖带自动放气。

6.6整个测量时间
20～45s (典型的，依赖于心率和运动干扰)

6.7自动压力校零
在上电、测量结束60s、或收到复位/自检命令后执行自动压力校零(Auto Pressure Zero)。

7．体温
7.1 通道数：单体温或双体温
7.2 测量范围、精度：0℃～ 50℃、±0.1 ℃
7.3具有体温差显示和报警功能

8．掉电存储功能
★8.1 可存储NIBP数据列表≥1000组
★8.2 趋势存储回放时间≥90小时
★8.3 全息心电波形存储回放时间≥1小时

9．其他性能
9.1 能显示动态刷新的呼吸氧合图界面
9.2 能提供多种药物的计算和滴定表显示功能
9.3 具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,报警范围与各参数显示范围一致
9.4 报警事件存储≥200组
9.5 可升级内置三通道热阵记录仪，具有实时记录，报警触发打印，拷屏打印的功能。
9.6 内置可充电电池，可连续工作2小时以上，交、直流两用，不间断监护
9.7 无需工作站即可实现他床观察，可与中央监护仪连接构成中央监护系统

9.8 可以配合除颤仪使用，具有心脏除颤复律功能
附件二：输液泵技术参数
大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，★数值显示有小数位防错设计
输液器规格：标准PVC输液器，★六档位设计

输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减
输液量精度误差：±5%（普通输液器），★泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%

输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减
★阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）

三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS）
KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。
报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警
其他功能：
具有输液累计量显示功能。

具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。
★具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。
★具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。
具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。
具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。
具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。
电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V
功耗：不大于20VA
内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上
安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1
工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa

输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作

存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃
附件三：十二道数字心电图机技术参数

★整体要求:一体化提手，牢固、便携结构设计，外形尺寸 369mm*260mm*83mm,设备应适合院前、院内急救及病人转运需求，无特殊使用环境限制
采集方式：12导联同步采集、测量、分析和记录，支持 9 导联模式
★频响范围：0.01～300Hz，更适合采集儿童心电波形
★灵敏度（增益）：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, 10/5mm/mV， 40mm/mV，AGC ±5%
★耐极化电压：≥±600mV

共模拟制比：≥120dB
★采样率：16000Hz
内置隐藏提手，方便医护人员携带外出检查
显示屏：7寸彩色液晶触摸屏，分辨率（1024*600）

直接功能键和标准键盘,全数字字母键盘设计，支持中文输入法
★信息输入方式：支持触摸操作、标准全键盘、条码扫描，外接键盘、鼠标等操作方式
★数据存储：内部存储上千份病例，支持SD卡、U盘支持U 盘存储

智能心电自动分析算法，通过 AHA/MIT/CSE 等国际数据库测试

★起搏脉冲显示能力：幅度750uV～700mV、持续时间0.05ms～2.0ms

测量参数：自动分析心率、RR 间期、QRS 时间、PR 间期、QT/QTC 间期、电轴、RV5/SV1、RV5+SV1、RV6/SV2、P 波时限等心电参数

记录纸规格：210x140mm或210x150mm折叠纸

走纸速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%）

屏幕显示内容：心电波形显示、心率、导联名称、、走纸速度、增益、滤波器状态、系统时间、记录模式、患者信息等

支持 PDF、FDA-XML、DICOM、SCP、HL7 等国际标准协议文件的输出，实现与心电信息网络管理系统的无缝连接

★具有内部直流电源（内置可充电锂电池）：额定电压/容量：14.8V/2200mAh，连续工作4小时以上，可待机10小时以上，连续打印300份心电图。额定充电电流：0.45C5A（恒压/恒流），额定充电循环次数不小于300次

附件四：注射泵技术参数

泵体自带连接装置，多台任意组合。
注射器规格：自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器，注射泵已经内置 30 种品牌注射器和 2 种可定义注射器。
流速范围：10ml注射器：0.1 ml/h－400.0 ml/h；20ml注射器：0.1 ml/h－600.0 ml/h；30ml注射器：0.1 ml/h－900.0ml/h ；50ml注射器：0.1 ml/h－1300.0 ml/h；＜100ml/h可按0.1ml/h速度递增或递减， ≥100ml/h可按1ml/h 速度递增或递减。

流速误差 ：±2%（注射器误差不大于1%）。

预置量范围：0.1ml~9999ml ，＜1000ml可按0.1ml数值递增或递减， ≥1000ml可按1ml数值递增或递减。
丸剂量/预充速度 ：10mL注射器：400ml/h；20mL注射器：600ml/h ；30mL注射器：900ml/h；50mL注射器：1300ml/h

阻塞灵敏度：高中低三档可选，分别为0.02Mpa~0.07Mpa、0.05Mpa~0.10Mpa、0.08Mpa~0.14Mpa。
KVO速度：0.1ml/h－1ml/h可调，可按0.1ml/h速度递增或递减；KVO流速误差≤±5%。

★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。
★按键和穿梭键两种操作模式，满足不同用户需求。

★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min。
报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。

其他功能：注射器自动识别、预充功能、累计量显示功能、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、交直流自动切换功能、残留提示、记忆功能标准RS232接口、按键锁延时设置、背光延时设置。

电源类型：AC220V/50Hz；DC9.6V。
电池工作时间：内部电池充电完成后，在5ml/h流速下连续工作不小于5小时。
使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa。
存储环境：温度-20℃~﹢55℃，湿度：不超过93%无凝露，大气压力：700~1060hpa。
整机功耗：15VA。
尺寸：314mmx167mmx140mm。
重量：约2.5KG。
安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行。
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