附件一：无影灯技术参数
1.采用7颗3W LED做灯源，高亮度、寿命长；

2.大把手的灯头，开关前置 ，操作简单便利，软管弯曲，可多角度照明。

3.额定电压：AC90~240V 50Hz~60Hz

4.灯泡功率：LED 3W*7

5.灯泡色温:4000±500K

6.灯泡寿命：≥50000h

7.照度：≥40000Lux

8.显色指数：≥90Ra

配置清单：

 主体1套

电源适配器1套
底座1套 

轮子5个
附件二：空气压力波治疗仪参数配置

结构形式：分体组合
调节方式：压力旋钮调节方式
工作腔数：4腔，主机可同时支持2个4腔套筒工作。
工作压力：0～26 kPa

定时时间：30min和60min两档运行时间
工作模式：双模式循环
套筒可承受压力：29 kPa,且承受时间保持1分钟。
质保：1年
附件三：负压吸引器技术参数
一、商务部分：

1、高新技术企业、知名品牌。（提供相关证书）

2、在省内设有固定的售后服务专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

▲3、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”“职业健康安全管理体系认证证书”及相关荣誉证书。
二、产品材质及性能要求：
1、外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；

2、箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。

3、无油泵，使用寿命长；

4、噪音低，免维护；

5、溢流保护装置，防止液体进入泵内；

6、泄故阀，防止损伤粘膜；

7、采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤。

8、双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压。

    9、适合医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引。
三、技术规格：

1、▲泵结构：无油泵

2、抽气速率：一级≥35L/min   二级≥15L/min

3、负压调节范围：0.013～0.09MPa

4、吸液瓶：500ml×2

5、储气瓶：2500ml×2

6、输入功率：400VA

7、电源：AC220V±10%   50Hz

8、噪音：≤65dB
9、工作制：间隙加载连续运行

四、基本配置

    1、脚踏开关：1个        2、熔丝管：2个        3、人流吸管：1支

 4、透明管：1根

附件四：红外线治疗仪技术参数

净重
10.8kg左右


额定功率
100W
33cm


电压频率50HZ

波长范围
0.5μm-3μm
15cm


工作环境5℃~40℃

伸展范围
支臂伸展>300mm


俯 仰 角
范围>90度
50cm


时间设置0~60分钟

灯泡瓦数
100W


灯泡寿命
300小时左右


灯泡使用温度≤180℃

附件五：胎儿监护仪技术参数

产品名称:胎儿监护仪

产品型号:FM-3D
监护参数:胎心率（FHR）
产品特点
脉冲多普勒技术，国内首创，高保真彩色曲线显示，更美观，更方便

小巧，手持，使用方便，探头卡式放置，携带安全

可更换的超声探头，主机和探头分开设计，使寻找胎心位更为方便

内置高性能扬声器可以输出清晰的胎心率声

探头弯形结构，体现了人性化的关怀设计，便于操作，同时增加孕妇舒适感

采用与胎儿监护同样的DSP技术，准确检测胎儿心率

高灵敏度探头，1MHz/2MHz工作频率，低超声功率输出，监护胎儿更安全

单节锂电工作，通用USB接口，可直接连接电脑充电

具有四种工作模式，瞬时胎心率模式，平均胎心率模式，手动计数模式，背光的瞬时通顺心率模式
基本参数
尺寸和重量
1.1整机重量：约270g±20g（包括电池）

1.2整机外规格：30（深度）×130（宽度）×85（高度）mm

电 源

电 池：3.6V(可充电锂电池)

使用时长： 仪器在常温下连续工作≥1.5小时 

自动关机：无信号、无按键操作时，1分钟后自动关机。低电量会报警;

显示 

屏幕尺寸：450X250点阵液晶屏

显示方式：数字显示,显示电池状态指

性能参数

1.胎心率测量

1.1超声工作频率：1.0MHz/2.0MHz，误差≤±15%

1.2胎心率测量和显示范围： 50～210 BPM(（BPM：次/分钟）)

1.3胎心率测量准确度： 误差≤±2 BPM

1.4综合灵敏度：距探头表面距离200mm的综合灵敏度 S（db）：≥ 90dB

1.5负峰值声压P（MPa）：< 1 MPa

1.6空间峰值时间平均声强I SPTA (mW / cm2)：
< 100 mW / cm2

1.7输出波束声强I ob(mW / cm2)：< 20 mW / cm2

1.9空间峰值时间峰值声压：< 0.1 MPa

1.10超声换能器的有效面积（发射面积）：450 m㎡±15％（脉冲）

1.11超声输出功率：< 10mW

1.12探头工作频率：2.0 MHz

2.配件：

2.1超声探头，专用耦合剂，说明书，保修卡，充电器

附件六：雾化器技术参数
特点一 雾化颗粒细腻均匀
直径1-5μm雾化颗粒达70%以上，药液雾粒直达患处
特点二 噪音低，愉悦舒适雾化
工作噪音低于60分贝，享受愉悦、安静、舒适雾化
1   3点平面式压缩泵固定支撑设计，减少压缩泵工作时引起的主机外壳共振幅度，减震降噪。
2   压缩泵大容积储气室设计，可减少气体频繁进出储气室引起的气流扰动杂音。
3   铸铝材质压缩泵架构对比塑料材质架构的压缩泵更稳定更牢固，降低压缩泵的震动幅度。
4   4点分散式缓冲脚垫，具有良好的减震特性，实现良好降噪效果。
特点三 药液利用率高
采用高效无油活塞泵，压缩泵持续输出稳定的强劲压力，配合医用级的专业雾化组件，可将液态药物激化为超细雾化颗粒并迅速送达患处。药液雾化利用率高，雾化过程中没有加热等因素影响，保证了药物的原有特性，实现轻松、高效雾化吸入。
医用级专业雾化组件
雾化率高 吸入时间短 操作简单 安全卫生无异味
雾化组件齐全，充分满足各个年龄阶段的使用需求
附件七：空气消毒机技术参数

一、主要配置特点

1、人机共存，动态持续消毒

2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)

3、初效、中效过滤网双重过滤

4、静电去除烟尘及细菌

5、光触媒(Tio2)、活性碳抗菌除异味

6、负离子清新净化空气

7、风速(高、中、低)可调，风向多向循环

8、蓝屏中文液晶显示器，可选择临时、自动两种工作模式

临时运行:临时消毒时选用，可调整消毒时间:

自动运行:按设定的程控时间消毒，可任意设置6组工作时段。

9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时10、过滤网清洗自动提示功能11、远红外遥控操作

二、主要技术参数

1、循环风量≥800m3/h

2、适用体积≤80m3

3、输入功率:≤120VA

4、消毒效果:≤7cfu/m3

5、白色葡萄球菌杀灭率:99.99%

6、紫外线照射强度为165uw/cm

7、机外紫外线泄露:≤luv/cm2

8、消毒时空气的臭氧量:≤0.003 mg/m3

9、负氧离子释放量:≥6X10个/cm310、噪音:≤50db

11、外形尺寸:1000*320*200mm

南昌市扬环保设备有

附件八:输液车型号及规格

   1）产品名称型号：不锈钢输液车 HX-E33
   2）规格：700*450*850/870mm
二、主体结构与性能
采用不锈钢制作，二层设计，带双抽屉，双排输液钩、高度可调节。采用3寸万向轮。

附件九：急救车型号及规格

1）产品名称型号：急救车 HX-ZTA25
2）尺寸：850×520×950mm

主体结构与性能
1）主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；A为铝合金，B为塑钢；四柱承重；

ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃、除颤平台、专业锐器盒、隐藏式书写工作台、ABS透明侧翻式物料盒、方便存放病历等资;两只ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、5M电源插板、氧气瓶基座；

2）正面：中控锁，配置有五层抽屉、抽屉可取出；两小抽面586＊70mm、内部使用尺寸：512*362*55mm；两中抽面586*140mm内部使用尺寸：512*362*126mm；一大抽面568*210mm、内部使用尺寸：512*362*185mm；抽屉框为不锈钢框架，三连弹珠三折静音导轨，3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料，可取出；

3）配置豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；

三、质保方面

 正常使用情况下产品主体质保期为1年（脚轮，导轨和人为破坏除外）。
附件十：病历夹车规格

   510*395*780mm（30本）  
结构与性能：

材质：整体采用加厚ABS材质制作，坚韧，质硬，抗压抗腐蚀，还轻便；主体一体成型；多种尺寸规格设计，大小不同，满足更多的需求，抗力强，坚固耐用，承重强，容量大；

 ①面板一体成型，大面积板面方便医护人员书写和放置物品；双把手设计，推拉方便；设置隐藏式大容量双抽屉，节省空间，收纳方便，不易藏污纳垢，让办公环境更舒心；选用高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，噪音小，使用轻盈舒心；
②带数字格方便登记查找，标准化收纳层序分明，统一规格病历夹书写板；

③安全带锁设计，采用条形外开柜门，存放更安全，预防病历夹丢失遗落，更具安全性；
配置：豪华静音对角刹车轮，动静自如，推拉轻盈无噪音；
附件十一：治疗护理车型号和规格

一、规格

  500*400*860mm  600*400*860mm

660*440*860mm  700*480*860mm

800*480*860mm

二、主体结构与性能
1）材质：整体采用优质不锈钢材质制成；均采用激光切割，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用激光焊接与手工氩弧焊，焊接部分结果打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。

2）结构：治疗车分上下两层，均设置三面护栏，防止物品滑落，安全可靠；上层板下设置有大容量双抽屉，静音导轨推拉顺畅；下层配1污物桶，用于盛装消毒液或断针等锐器；
 3）配置：耐磨万向脚轮（带刹车）一套，推动轻松灵活
附件十二：晨间护理车型号及规格
规格： 

  900*500*850mm
结构特点：

1）采用SUS304一级不锈钢钢板 厚度≥1.0mm（行业标准厚度）和圆形∅25mm的型材管，厚度≥1.2mm（行业标准厚度）
2）左侧工作台设置上中下三层，每层板均设三面围栏。每层层板底边均制作成光滑无毛刺的加强边状，方便清洁工作时确保不会伤手，每层层板四角位都加装保护不锈钢内套，确保层板与车柱在承载重物时耐冲击下确保坚固不变形。

3）配置国内知名品牌（施可瑞）脚轮主架和轮芯采用高强度承载能力的尼龙PAB材质，轮架内部安装了精密轴承，有效降低了噪音并提高了整轮的顺差度。轮面采用软性超静音材料（TPE），触感柔软，耐候性，抗疲劳和耐温性，具有极好的减震作用。
4）配可拆卸防水布袋，用高强度涂塑牛津布制作，耐用易清洗。

附件十三：普通检查床型号和规格

一、材质：

不锈钢201# 钢材

规格：

1900*600*650mm

结构及组成：
整体是由1900*600床面框、床面垫3cm厚（皮革蓝色pvc）和“H”形床脚一对组成“┎┒”形结构。

床框材料：采用不锈钢机制38*38*0.8mm正方形管材经激光自动切角、定孔、不间断制作工艺制作，形成一条整料床连续不间断实料，经激光焊接，焊状均衡融着性强，达到更牢固耐用的效果。
床脚：采用∅38mm*0.8mm圆形经激光精准切割，画凹对接口形成“H”形加接2孔穿插床框槽盒，结合m8螺丝母上紧形成紧固的整床形状“┎┒”，另加装斜角拉力片，形成“      ”
的加力结构。

床垫：由pvc狮皮革、蓝色、1.2mm厚度耐磨特性与合板，发泡棉制作成耐用舒适的床面垫。

附件十四：妇科检查床型号和规格         

规格

1900*550*800mm

结构与性能

整床为不锈钢材质，牢固耐用，承重力强。结构简便，装拆方便。

可坐着可平躺，功能齐全，可辅助完成妇科检查等等。

舒适黑色可拆卸皮革垫，软硬适中，易打理，时间久了可更换。

后背调节齿杆可调节靠背支架，随意调节，使用更方便。

曲度托脚架，两个调节处，托脚杆可自由调节高度，腿托板可360°调节，腿放在上面自然无压力，使用便捷。

脚前板可垂直落下90°，也可自由调节合适的高度，方便操作。

污物漏斗可拆卸清洗，方便处理废物物品，方便快捷且卫生。

配置不锈钢置物架，用来放置杂物桶、污物桶。

附件十五：晨间护理车规格和型号

规格： 

  900*500*850mm
结构特点：

1）采用SUS304一级不锈钢钢板 厚度≥1.0mm（行业标准厚度）和圆形∅25mm的型材管，厚度≥1.2mm（行业标准厚度）
2）左侧工作台设置上中下三层，每层板均设三面围栏。每层层板底边均制作成光滑无毛刺的加强边状，方便清洁工作时确保不会伤手，每层层板四角位都加装保护不锈钢内套，确保层板与车柱在承载重物时耐冲击下确保坚固不变形。

3）配置国内知名品牌（施可瑞）脚轮主架和轮芯采用高强度承载能力的尼龙PAB材质，轮架内部安装了精密轴承，有效降低了噪音并提高了整轮的顺差度。轮面采用软性超静音材料（TPE），触感柔软，耐候性，抗疲劳和耐温性，具有极好的减震作用。
4）配可拆卸防水布袋，用高强度涂塑牛津布制作，耐用易清洗。
附件十六：治疗护理车规格和型号

一、规格

  500*400*860mm  600*400*860mm

660*440*860mm  700*480*860mm

800*480*860mm

二、主体结构与性能
1）材质：整体采用优质不锈钢材质制成；均采用激光切割，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用激光焊接与手工氩弧焊，焊接部分结果打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。

2）结构：治疗车分上下两层，均设置三面护栏，防止物品滑落，安全可靠；上层板下设置有大容量双抽屉，静音导轨推拉顺畅；下层配1污物桶，用于盛装消毒液或断针等锐器；
 3）配置：耐磨万向脚轮（带刹车）一套，推动轻松灵活。

附件十七：取药护理车型号和规格

产品名称型号及规格

1）产品名称型号：不锈钢多功能护理车HX-ZTA40
2）尺寸(mm）：700*450
主体结构与性能

1）两侧采用SUS304/1.0mm板材和∅25圆管厚度1.0标厚制作。配用污物桶为塑料材质。
2）上下二层层板工作台面，第一层板下设置并排两抽屉，抽屉内为空整。上下层板设置三面围栏，抽屉配用易更换的三节滚珠导轨，抽屉面为整体不锈钢板材折弯制作成U形拉手状，耐用不易变形更易于清洁。

3）左侧配有2个不锈钢收纳盒，右上侧设计有一处可收纳工作台，右下侧配有一不锈钢置物盘。
4）为提升整个车体的运载能力和抗冲撞能力，每层层板均采用内套加力保护结构工艺，既提升整车运载能力又易于清洁工作。

5）车体主体结构均采用贯穿式组合方式。

配置
塑料污物桶*1，不锈钢污物碗*1。

4个3寸知名品牌（施可瑞）超静音轮,对脚刹车，静音，耐磨。推动轻便灵活
附件十八：移动吸痰机型号和规格

1. 采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保 
养; 
2. 设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等； 
3. 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道； 
4. 负压调节系统可根据临床需要作无级调压； 
5. 标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为 PC 塑料瓶； 
6. 采用工程塑料和金属相结合的外形结构，拉杆可摆动， 
7. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 
8. 负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值 
9. 噪音：≤65dB（A） 
10. 瞬时抽气速率：≥32L/Min 
11..贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可另配 2L 塑料瓶及一次性吸液袋) 
12.电源：AC220V 50Hz 
13.输入功率：150VA 
14.重量：12kg
附件十九：药瓶抽式塑料收纳盒型号和规格

产品
外尺寸
内尺寸
颜色


型号
长*宽高(mm)
长*宽*高(mm)
可选颜色


F0
140*93*40
117*78*36
蓝透/黄透/灰透


F01
175*120*56
148*99*47
蓝透/黄透/灰透/棕透


F02
219*156*72
187*132*62
蓝透/黄透/灰透/棕透


Fl
180*95*50
155*80*40
蓝透/黄透/灰透/全蓝


F2
185*110*60
155*97*50
蓝透/黄透/灰透/全蓝


F3
205*135*78
175*122*68
蓝透/黄透/灰透/全蓝


F4
290*180*110
255*165*100
蓝透/黄透/灰透/棕透/全蓝


F5
220*108*55
193*98*47
蓝透/黄透/灰透/棕透/全蓝


F6
240*130*78
215*115*65
蓝透/黄透/灰透/棕透/全蓝


F7
320*160*85
288*140*77
蓝透/黄透/灰透/棕透/全蓝


F8
240*157*92
210*146*82
蓝透/黄透/灰透/全蓝


F9
323*208*127
292*193*114
蓝透/黄透/灰透/棕透/全蓝


A4-1
350*245*95
325*229*80
白透/黑透


A4-2
350*245*95
325*227*38
白透/黑透


附件二十：塑料输液盘规格和型号

塑料输液盘（治疗盘）

规格：300*240*50mm

材质：abs硬塑

颜色：粉红色，蓝色

配置：消毒瓶带盖

          直径5cm*5.3cm2只

                 5cm*8.3cm2只

附件二十一：不锈钢手术摇椅规格和型号

一、整张采用SUS304材质制作，Ф300*500—780mm。椅面采用SUS304实厚1.5mm一次性拉伸成型，Ф300mm。椅面中心位置背面处焊接Ф28mm升降螺杆，升降行程可达0-300mm，并用三片304/2.0不锈钢曲线型加力片与螺杆结合焊接形成一个牢固的支撑椅面。

二、椅座采用四根弧形Ф25*1.0mmSUS304圆管与中柱管焊接而成，四脚安置一个外径Ф290mm的圆圈管连接固定，四个着地处采用内塞PP实芯件外套TPE软性圆形定位防滑软套，起到保护外套的设计，延长外套的使用周期。

三、椅面与椅座通过中间柱管Ф51*1.2mm顶位固定螺母结合后，在升降杆末端安装了防止摇摆的平衡件，中间柱管安装防尘罩。

附件二十二：双杆托盘推车规格和型号

双杆托盘推车(全SUS304管板件制作)

规格型号
规格:725*450*800(mm)


725*450*1320(mm) HX-G13A双杆独立结构，可任意折散便于收纳，采用平台面

结构特点
与方盘配合放置与取出。


配置全塑尼龙支架静音脚轮，轮面为:软性TPR橡胶材料特点:耐磨柔性

附件二十三：二层手术器械车技术参数

一、产品规格：900*500*880mm，上下三面围栏。
二、结构：该车为上下两层工作台面与四根圆柱形成整车结构。含脚至顶层层板高度80cm，栏高6cm，至第二层板离地30cm，栏高6cm。侧面安装一推拉扶手，每一层四角位均制作成圆弧角状且加装抗冲击保护套，保护连接板面与折弯板边形成上下支撑结构。两块层板独立制作完成后与四根圆柱穿过定点固定高度。四根圆柱与层板保护套形成由内及外满焊固定，确保整车的承重能力与抗冲击力，不易变形。每层层板背面均安装支撑力筋。
三、材料：层板采用SUS304/1.0mm板材，表面砂光拉丝板面处理材料。柱管采用SUS304/1.0mm圆管，经自动焊接半球状封口柱帽及末端内嵌紧固螺母，整柱的切口、孔位均采用全自动精准激光切割取料，确保整车高度四角精准，不易变形。
四、脚轮：配全塑尼龙支架，轮面为软性弹性体（TPR）材料，内嵌装2只全钢静音轴承，确保脚轮的支撑力及特佳静音效果。
附件二十四手术室输液挂泵架技术参数

	产品
	手术室输液挂泵架

	产品规格
	泵洗台 230x110/170

底座：五爪直径500mm五脚轮

泵台面含脚轮距离地高度：930mm

输液吊杆可升降：1100mm

整泵架高度：2030mm



	产品材料
	输液吊杆∅19圆管 sus304/1.0mm

泵台：sus304/2.0mm 砂光拉丝材料

主柱：sus∅32 x1.0mm抛光膏材料

底座：五爪撑管 25x50mmx0.8mm，中心固定位为实芯导钢 


	脚轮
	3寸双胎静音脚轮，3只活动，2只带刹车




附件十二五：无菌物品运输车技术参数

一、品名：无菌物品转运车
二、规格：1125*600*890mm
三、结构：整车采用整体不间断材料整体折弯成型。顶层设置一对左右平开门，车体正面下部设置1对平开门。柜内有一隔层板将内部分成上下两部分，单侧安装推扶手。
四、脚轮：配五寸平底载重静音轮，两只定向两只万向带刹车。

五、材料：板材采用SUS304/1.0mm标厚砂光拉丝表面处理板材。
附件二十六：塑料透明药盒技术参数

规格：340*140*140mm

一次性模具制作成形，盒身与盖连体设计，内为空，盒顶配有：活动提手。
附件二十七：移动吸痰机技术参数

1. 采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保 
养; 
2. 设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等； 
3. 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道； 
4. 负压调节系统可根据临床需要作无级调压； 
5. 标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为 PC 塑料瓶； 
6. 采用工程塑料和金属相结合的外形结构，拉杆可摆动， 
7. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 
8. 负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值 
9. 噪音：≤65dB（A） 
10. 瞬时抽气速率：≥32L/Min 
11..贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可另配 2L 塑料瓶及一次性吸液袋) 
12.电源：AC220V 50Hz 
13.输入功率：150VA 
14.重量：12kg

附件二十八：恒温箱技术参数

主要功能及技术参数：

1、工作电源：AC220V/50Hz

2、输入功率：≤550VA

*3、7寸LCD触摸屏人机交互界面，可提供信息查阅功能
*4、具有箱温、肤温、湿度数据存储曲线显示功能
*5、具有湿度显示和控制功能
6、湿度显示范围: 0%RH～99%RH

7、湿度控制范围: 30%RH～90%RH，湿度控制精度：±10%RH

8、控制方式：箱温和肤温两种温度控制

9、箱温控制范围：25～37℃    

10、皮肤温度控制范围：34～37℃

11、具有正门独立锁定装置，箱温和肤温显示温度范围：20～45℃

12、升温时间：≤30min

13、皮肤温度传感器精度：±0.3℃

14、婴儿床倾斜角度: 无级可调±12°
*15、采用低噪音的交流电机，婴儿舱内噪声: ≤49dB（A）（稳定温度状态下）

16、培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

17、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

18、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

19、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

20、故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

*21、具有独立的箱温显示器/集成传感器盒，可以产生独立超温报警，保证设备安全运行

22、双层恒温罩，前后门板可打开

23、智能加湿水槽，可整体取出，更换新鲜水、清洗、消毒方便快捷，避免交叉感染。
24、黄疸治疗装置(光源为LED冷光源)

24.1、床面上有效表面内的总辐照度：≥3.2mW/cm2                　　　

24.2、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

24.3、黄疸辐照元件使用寿命≥50000小时
附件二十九：新生儿辐射台技术参数

产品功能及主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ

2、输入功率：≤850VA

3、具有预热、手动、肤温三种温度控制模式；
4、设置温度与皮肤温度分屏显示；

5、肤温控温范围：32℃～37.5℃

6、肤温显示范围20℃～45℃

7、控温精度：≤0.5℃

8、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

9、床面温度均匀性：≤2℃ 

10、独立的超温保护系统

*11、德国进口远红外陶瓷加热装置，防爆防掉落
12、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调，辐射箱水平角度：0°—90°双向转动，婴儿床倾斜角度：无级可调±12°
13、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

14、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

15、前面板具有温度校正功能；

16、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

17、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

18、具有APGAR评分计时功能；

19、具有RS-232接口，数据存储功能；

20、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

*21、双重超温保护控制：具有主机超温保护控制、独立超温保护控制
22、产品使用期限：大于或等于8年。

附件三十：新生儿吸痰机技术参数

1. 采用无油润滑真空泵作为负压源，系统不会产生正压，并设有溢流 
保护装置； 
2. 空气过滤器可以防止负压泵受到污染； 
3. 负压调节装置具有锁定功能，可根据需要任意设定负压值； 
4. 贮液瓶采用透明硬质塑料，便于拆卸、清洗和携带。 
5. 塑料箱壳美观、耐用；结构紧凑、重量轻、操作简单、携带方便。 
6. 极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg). 
7. 负压调节范围：2KPa～极限负压值. 
8. 抽气速率：≥6 L/min. 
9. 噪音：≤55dB(A) 
10.贮液瓶：1000mL（PC 塑料）. 
11.电源：AC220V 50Hz. 
12.输入功率：30VA. 
13.外包装尺寸：39 ㎝×19 ㎝×34 ㎝. 
14.毛/净重：3kg/2.5kg
附件三十一：手术室用脚踏板凳技术参数

	产品
	手术室用脚踏板凳

	产品规格
	400x300x80mm

	材质
	采用铝合金材料模具一次性铸造成形

	结构
	铝合金铸压件经精磨去毛刺、烤漆白色。

凳面胶合防滑橡胶垫，着地安装防滑软胶垫

可以多凳叠放增加，稳固承重能力强。



附件三十二：护理治疗车技术参数

规格：

500*400*860mm 600*400*860mm

660*440*860mm    700*480*860mm

800*480*860mm 900*500*860mm

结构与性能：上下两层层板工作台面，第一层板下设置并排两抽屉，抽屉内为空整。上下层板设置三面围栏，抽屉配用易更换的三节滚珠导轨，抽屉面为整体不锈钢板材折弯制作成凹条形拉手状，耐用不易变形更易于清洁。

特点结构；为提升整个车体的运载能力和抗冲撞能力，每层层板均采用内套加力保护结构工艺，既提升整车能力又易于清洁工作。配置4只3寸高级面包脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。                                         

配置：ABS带盖污物桶1个  

材料；采用SUS304/1.0mm板材和∅25圆管厚度1.0标厚。  
三、质保方面：该产品是本公司的主推产品，车体上刻有“HONGXING潮州红星医疗”字样，每台产品上编刻有产品生产编号，可享受本公司10年质保，以旧换新的服务。脚轮和污物桶均正常质保1年。

附件三十三：平板车送物车技术参数

一、品名：无菌物品转运车
二、规格：1125*600*890mm
三、结构：整车采用整体不间断材料整体折弯成型。顶层设置一对左右平开门，车体正面下部设置1对平开门。柜内有一隔层板将内部分成上下两部分，单侧安装推扶手。
四、脚轮：配五寸平底载重静音轮，两只定向两只万向带刹车。

五、材料：板材采用SUS304/1.0mm标厚砂光拉丝表面处理板材。
附件三十四：污物车技术参数

污布类回收车参数要求：主体采用304不锈钢圆管，四个静音轮两个带锁死功能  ，配布袋一个,污物车的尺寸是610*510*950
附件三十五：污物间地柜技术参数

附件三十六：污物间储物柜技术参数
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附件三十七：药品柜技术参数
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附件三十八：污物间洗鞋槽技术参数
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附件三十九：干燥箱技术参数

一、适用范围： 
本系列电热恒温鼓风干燥箱产品可供厂矿企业、科研、医疗单位及各类实验 
室等物品干燥烘焙、熔蜡、灭菌之用。 
二、结构简介 
1、DHG 系列产品是原 101 系列的升级换代产品，由箱体、温控系统和风循 
环系统组成。箱体外壳采用优质钢板冲压而成，外表静电喷塑，带 A 字系列内 
胆为镜面不锈钢，带观察窗。保温层为优质硅酸绵，工作室与箱门连接处有耐高 
温的硅橡胶密封圈。 
2、温控系统：模糊 PID 控制温度，无需控温参数调节，控制精度高，无超 
调。带数字定时器，定时器定时长达 6 天，温度波动在±1℃。 
3、风循环系统：由加热管，鼓风机及风道组成，利用风机的运转，空气强 
迫对流，从而提高工作室内温度均匀性；由微电脑控制仪设定，箱内温度同时数 
字显示，强迫对流。 
4、另有液晶显示屏仪表可供用户选择（选配）。 
5、标准工作电压为 220V，可根据用户选择更改为 380V。 
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