附件一：骨科牵引床
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附件二： 急救车

产品名称型号及规格

1）产品名称型号：急救车 HX-ZTA25
2）尺寸：850×520×950mm

主体结构与性能
1）主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；A为铝合金，B为塑钢；四柱承重；

ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃、除颤平台、专业锐器盒、隐藏式书写工作台、ABS透明侧翻式物料盒、方便存放病历等资;两只ABS污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆Φ25，内杆Φ19,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、5M电源插板、氧气瓶基座；

2）正面：中控锁，配置有五层抽屉、抽屉可取出；两小抽面586＊70mm、内部使用尺寸：512*362*55mm；两中抽面586*140mm内部使用尺寸：512*362*126mm；一大抽面568*210mm、内部使用尺寸：512*362*185mm；抽屉框为不锈钢框架，三连弹珠三折静音导轨，3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料，可取出；

3）配置豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；

三、质保方面

 正常使用情况下产品主体质保期为1年
附件三：ABS病历夹车
规格：835*390*1050mm

1、主体采用优质的ABS材料，车体轻巧，移动灵活。

2、两排共60格，带数字标签，两侧挡板可锁闭

，防止病历丢失。

3、顶部配有两个ABS抽屉。

4、豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；

附件四： 不锈钢多功能护理车
产品名称型号及规格

1）产品名称型号：不锈钢多功能护理车HX-ZTA40
2）尺寸(mm）：700*450
主体结构与性能

1）两侧采用SUS304/1.0mm板材和∅25圆管厚度1.0标厚制作。配用污物桶为塑料材质。
2）上下二层层板工作台面，第一层板下设置并排两抽屉，抽屉内为空整。上下层板设置三面围栏，抽屉配用易更换的三节滚珠导轨，抽屉面为整体不锈钢板材折弯制作成U形拉手状，耐用不易变形更易于清洁。

3）左侧配有2个不锈钢收纳盒，右上侧设计有一处可收纳工作台，右下侧配有一不锈钢置物盘。
4）为提升整个车体的运载能力和抗冲撞能力，每层层板均采用内套加力保护结构工艺，既提升整车运载能力又易于清洁工作。

5）车体主体结构均采用贯穿式组合方式。

配置
塑料污物桶*1，不锈钢污物碗*1。

4个3寸知名品牌（施可瑞）超静音轮,对脚刹车，静音，耐磨。推动轻便灵活
四、质保方面

 正常使用情况下产品主体质保期为1年（脚轮，污物桶和人为破坏除外）。
附件五：不锈钢多功能护理车、 不锈钢双抽治疗车

规格尺寸(mm）：
800*480*860   700*480*860    660*440*860              600*400*860      500*400*860
主体结构与性能

  １、整车由不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈。

２、双层设计，每层三面均带围栏，上部带抽屉，高级静音滑道，抽拉灵活无噪音，可存放一次性输液器、棉签、纱布等。

３、配有塑料污物桶，方便护理人员清洁，避免医用垃圾污染。

４、四轮采用万向制动脚轮（其中两只带刹车装置），稳定性强，无噪音，移动灵活。

三、质保方面：

 正常使用情况下产品主体质保期为1年（脚轮，污物桶和人为破坏除外）。

四、注意事项：
因车体是移动车体结构，可视频繁使用情况，注意将脚轮与车体底部的丝杆上的螺母定期检查，上紧螺母。确保脚轮寿命和车体的安全使用。

附件六：不锈钢晨车

规格： 

  900*500*850mm
结构特点：

1）采用SUS304一级不锈钢钢板 厚度≥1.0mm（行业标准厚度）和圆形∅25mm的型材管，厚度≥1.2mm（行业标准厚度）

2）左侧工作台设置上中下三层，每层板均设三面围栏。每层层板底边均制作成光滑无毛刺的加强边状，方便清洁工作时确保不会伤手，每层层板四角位都加装保护不锈钢内套，确保层板与车柱在承载重物时耐冲击下确保坚固不变形。

3）配置国内知名品牌（施可瑞）脚轮主架和轮芯采用高强度承载能力的尼龙PAB材质，轮架内部安装了精密轴承，有效降低了噪音并提高了整轮的顺差度。轮面采用软性超静音材料（TPE），触感柔软，耐候性，抗疲劳和耐温性，具有极好的减震作用。

4）配可拆卸防水布袋，用高强度涂塑牛津布制作，耐用易清洗。
三、质保方面：

该产品是潮州红星医疗设备有限公司的主推产品，车体上“HONGXING潮州红星医疗”字样，每台产品上编刻有产品生产编号，可享受本公司10年质保，以旧换新的服务。脚轮和污物袋均正常质保1年。
附件七：病历夹

规格

   330*228*25mm（适应A4纸）
结构与材料：

结构：ABS板面活动翻动片和固定底板、不锈钢强力弹簧、活动内芯杆组成
材料：全新工程硬胶材料（ABS）、活动内芯杆（不锈钢）弹簧（不锈钢）。
附件八：输液架         

规格：

  升降范围：110cm-190cm

      上管：φ19
下管：φ25
结构与性能：

不锈钢挂钩承重力强，多个挂钩可多人同时使用，可折叠，方便便捷；

高度可在一定范围内根据需求随意调节，旋转按钮即可操做；
拉手设计，移动方便；
五爪底座加固设计稳固安全，带滑轮设计推行更方便；
适用场所：

   医院/诊所/护理中心/家庭等。
附件九：X光胶片观片灯

规格：835*505*25mm

二、功率：60W
三、背光源类型色温、寿命：超亮度SMD.LED 144颗/联    

四、8000K色温、寿命：10万小时

五、电源：220V/50HZ

六、观察屏调节范围：孚用PWM数字调光技术、3位数码显示100档无极调光

亮度范围：0-4500cd/㎡

七、观察屏亮度均匀性：≥90%

八、夹片装置：不锈钢滚针斜压紧式夹片装置

九、适用胶片：普通模拟X射线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片

十、特点：亮度可自由调节、自动插片、感应功能（插片亮、取片灭）

十一、质保方面
质保期：质保使用四年

附件十：抽屉式收纳盒
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附件十一：层架输液摆药盒
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附件十二：多参数监护仪
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附件十三：注射泵
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附件十四：输液泵
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附件十五：通风柜

通风柜主要技术参数

型号：FH1200(W)
一、技术参数

1、通风柜基本参数：

（1）外部尺寸≥（L×D×H）1200mm×800mm×2215mm；（尺寸可根据要求订制修改）

注：含水龙头控制阀外尺寸深度方向为：830mm。
（2）内部尺寸≥（L×D×H）980mm ×550mm×1670mm。
（3）吸入口风速：0.3～0.8m/s；

（4）系统排风量：1150 m³/h；
（5）额定功率：400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；
（6）噪音等级：≤62dB（A）；
（7）照度：≥800lx；

（8）前窗玻璃开口高度：1300mm；

（9）LED日光灯功率：12W*2；

（10）风机型号：泛仕达FH355风机，转速:1400 RPM，流量：2250 m³/h，功率172W；
（11）使用人数：1—2人；

（12）重量：毛重：300KG（含外排）；
（13）木包装外尺寸：柜体：1400*1050*2450mm，外排风机木包装外尺寸：970*810*720mm
二、产品概念：
在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。
注意：强酸强碱，易燃易爆实验，不能用此类通风柜。
三、结构功能特点

1、通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

2、通风柜操作区采用抗倍特板，具有较高的防酸碱性； 

3、通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。

4、通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。

5、通风柜控制面板采用船型开关控制柜体电源及日光灯，采用风速调节旋钮调节风机档位，实现无极调速。机器外形美观，易于操作。
6、 通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

7、 通风柜插座采用实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

8、通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀、壁式供气考克、供气流量控制阀、实验室水槽，方便实验进行。
9、通风柜外置交流后向离心风机，风量大、噪音小。

10、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。

附件十六：取材台
柜体外尺寸：1000*750*1950（mm）；
操作区尺寸：895*430（mm）；

电源电压：　AC220V 50Hz；
额定功率：3KW；

排风量：500-600（m³/h）；

1设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，安全无毒，操作简单、方便。
1.2采用防水防腐蚀的1.2mm  304#不锈钢外壳，外观大方，流畅，设计合理，防腐、防潮，坚固耐用。
1.3优良的排风系统，高效吸风装置，可将有害气体彻底排出，低噪音；长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，配优质PVC防腐风管，并采用国内知名品牌泛仕达风机。
1.4柜顶装有全封闭式日光照明灯，方便在光线暗的时候使用；另外配置了可移动射灯，满足特殊需求。
1.5采用优质名牌专用伸缩水龙头，外置式喷淋系统，操作简单、方便。

1.6装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）。
1.7操作台面采用1.5mm 304#不锈钢板，耐腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池，下面有过滤网的下水漏斗。

1.8柜体设置不锈钢挂钩，方便存取物品。
1.9冷热水给排系统，采用国际品牌即热型热水器，无需等待，即开即用，无限量供应热水。（可选配）
1.10管路粉碎系统。采用进口管路粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排入下水道，既免去了繁琐的清理工作，又不会造成下水道堵塞。（可选配）
取材台细节特点：
吸风口采用百叶窗式，上开孔实现上部风机吸风，防止气体回流，美观实用。
微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面，排水嘴开关美观耐用；
厚度为1.5mm的304不锈钢台面，底部加加强筋，承重，耐腐蚀；
底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录。
整体式水槽，美观，无漏水顾虑；

操作台尺寸大，方便操作；
应用范围：
医院病理科，病理实验室

优势：
1.可选配粉碎机，热水器，洗眼器，烘手器等，防止排污管阻塞及方便冬天操作等；
2. 标配台面自动冲洗装置，及伸缩式水龙头，方便台面冲洗；取材台是病理实验室中非常重要的安全设备之一，合理的通风系统，可彻底解决取材过程中福尔马林产生的有害气体，为实验人员提供一个洁净安全的取材环境。根据不同客户需要备有不同的款式及配件，操作实用安全方便。

附件十七：内窥镜技术参数
内窥镜视野角度分别有：0°、30°、70°；

内窥镜规格：Ф4mm×175mm；

可与进口各大品牌光源连接；
内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；
窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；
采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；
带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
耐高温高压消毒内窥镜；
采用进口不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；
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