附件一：
内镜清洗工作站 技术参数
1.主体的配置：
1.1.消洗流程：由清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等过程组成。整个清洗工作站主体由台下柜、台面支撑架、干燥台、功能背板等组合而成。

1.2.▲清洗槽大小满足科室内镜清洗需求，内镜清洗工作站含外部规格长≥500mm×宽≥760mm超声清洗槽1个，长≥1315mm×宽≥760mm双方槽4组，长≥1200mm×宽760mm干燥台1个，长≥870mm×宽≥760mm干燥台1个，长≥760mm×宽≥760mm干燥台1个，主体配置及尺寸须符合以上要求，尺寸误差在±10mm内。

2.主体的材质：
2.1.▲内镜清洗工作站功能槽及功能背板采用能耐受化学腐蚀及机械应力的改性PMMA-ABS高分子复合材料板材制作。提供相关检测报告证实产品符合性。

2.2.台面支架为优质304#不锈钢，柜门采用PMMA面板制作，柜内设置有18厚的专用PVC储物底板。提供台面支架材质检测报告证实产品符合性。
3.主体的设计：
3.1.工作站功能槽、台面及功能背板外表面应光滑无死角，并且易于清洁，提供相关检测报告证实产品符合性。

3.2.功能背板与槽面的尺寸相一致，采用一体成型（含灯带及操作面板安装平面），除了与台面连接的水平缝外无多余的水平接缝。

3.3.清洗槽台面采用前高后低的大圆弧防泛水设计；清洗槽内侧底部设计有米字型凸起；干燥台采用内凹式平台圆弧设计，台面有点状凸起，提供实物图片证实产品符合性。

4.多功能自动灌流器：
4.1.为保证设备系统的稳定性，自动控制器软件应为制造商自主研发，提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。

4.2.自动灌流器由操作面板、执行部件两部分组成。操作面板为防水型液晶屏，触摸式控制（工作电压为12V）。执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气组成。

4.4.▲注液接头外径8.2mm±0.1mm，内径3.4mm±0.1mm；注液水压及流量：水压0.36MPa±0.02Mpa，流量1500ML/min±150ML/min；注液气压及流量：气压≯0.165MPa，吸引流量1500ML/min±10%。提供相关检测报告证实产品符合性。

4.5.自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作，脉动注液、注气、吸引、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气。

5.管件、管路和阀门：

5.1.工作站的管件、管路和阀门应符合YY/T0734.1-2009中4.11的要求，在运行过程中，功能槽、管路和相关部件均不应出现泄漏，提供相关检测报告证实产品符合性。
5.2.工作站各功能槽应配有水龙头，水龙头应具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60目)，提供相关检测报告证实产品符合性。
5.3.给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T18742.2-2002中PP-R技术要求。

5.4.排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T8804.2-2003要求，不使用任何PVC-U排水软管。

5.5清洗槽及浸泡槽采用电控排液方式，电动球阀采用不锈钢微型电动球阀，旋转90°即可快速启闭，具有良好的密封性。主体背板上设有按钮控制电动球阀排水。
6.医用空压机性能：
6.1.医用空压机为内镜清洗吹干提供稳定的气体来源。

6.2.压缩气体中无油分子，供气压力：max0.75MPa，产气量150L/min。

7.高压水气枪：
7.1.医用气/水枪（清洗喷枪：含气源和水源喷枪）应配置适宜的喷嘴，喷枪开关应灵活可靠。

7.2.水源喷枪喷嘴出水／出气顺畅，无堵塞现象,压力：0MPa～0.75MPa。

7.3.采用304#不锈钢材质制作，喷嘴采用锥型喷嘴，并配置有硅胶密封圈，能适用不同口径的内镜接口，不对内镜接口造成磨损。

8.嵌入式超声波清洗机：
8.1.▲为保证设备及其系统的稳定性，保证后续产品的升级，超声槽应包括在内镜清洗工作站注册证产品组成部分内，同时超声波清洗机智能控制软件应为制造商自主研发，提供中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。

8.2.工作站超声槽至少应配置超声装置、水龙头，嵌入在清洗槽底部，与槽底在同一平面上。

8.3..超声装置应符合以下要求a)超声波功率密度；换能器发射端面单位面积的实际功率范围应0.30W/cm2~0.55W/cm2；b)超声频率39kHz；超声频率误差应在士10%范围内。提供相关检测报告证实产品符合性。

9.电气安全：


9.1.内镜清洗工作站电气安全应符合中华人民共和国国家标准GB4793.1-2007和IEC61010-040：2005。电磁兼容应符合中华人民共和国国家标准GB/T18268.1-2010的要求。提供相关检测报告证实产品符合性。
9.2.供电线路根据整套系统负荷设计，所有供电系统都经过漏电和负载保险开关。强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护开关和插座都有防水保护装置。

10.挂钩、附件篮筐：
10.1.水气枪挂钩采用304不锈钢材质，后固定设计，表面光滑无卫生死角。

10.2.附件存放篮筐采用304不锈钢材质，可存放小型的内镜附件。

11.其他要求：

11.1.▲整体设计符合卫生部《WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范》中的操作流程。要求整体设计科学、布局合理，尽量节省占地面积，提供平面布局图。

11.2.售后服务：为保证产品售后服务质量，厂家在广东省必须有售后服务维修点，提供厂家出具的证明文件。

内镜清洗工作站 配置清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	长≥500mm×宽≥760mm超声清洗槽
	个
	1

	2
	长≥1315mm×宽≥760mm双方槽
	组
	4

	3
	长≥1200mm×宽≥760mm干燥台
	个
	1

	4
	长≥870mm×宽≥760mm干燥台
	个
	1

	5
	长≥760mm×宽≥760mm干燥台
	个
	1

	6
	1.5米高豪华背板
	米
	8.59

	7
	304不锈钢主体结构和烤漆门板及高分子柜子底板
	米
	8.59

	8
	高压水枪
	把
	6

	9
	高压气枪
	把
	4

	10
	空气压缩机
	台
	1

	11
	中心气体处理器
	套
	1

	12
	灌流气压调节器
	套
	1

	13
	安全用电中心电源变电系统
	套
	2

	14
	下水电子控制阀
	个
	4

	15
	进水总阀门
	套
	1

	16
	360度旋转转折豪华水龙头
	个
	4

	17
	排水管路系统
	套
	8

	18
	液晶显示触摸智能操作系统
	套
	8

	19
	气液酶洗灌流系统
	套
	4

	20
	气水清洗灌流系统
	套
	4

	21
	灌流系统单手操作快速插头
	个
	8

	22
	内循环进水过滤头
	个
	4

	23
	水气枪挂钩
	个
	10

	24
	附件存放篮筐
	个
	2

	25
	方槽盖（685）
	个
	2


纯水机 技术参数
▲设备由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统及消毒系统组成。处理方式采用单极反渗透。

▲产水量100L/h/套(25℃)。

▲纯水电导率≤15μs/cm(25℃)，细菌总落数≤10CFU/100ML，符合内镜室用水规范。 提供相关检测报告证实产品符合性。
4.全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管；预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能。

5.具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置。多功能监测可实现水质、流量、压力在线显示，智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全。

6.软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水，反渗主机一体化结构，占地面积小。

7.控制方式采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率。

8.纯水泵材质须耐腐蚀，流量≥100L/h、扬程≥10m，水箱容积为≥80L材质为PE,带液位装置。

9.供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制。以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

纯水机 配置清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	预处理系统
	套
	1

	3
	反渗透系统
	套
	1

	4
	供水系统
	套
	1

	5
	消毒系统
	套
	1

	6
	电控系统
	套
	1
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