附件一：医用冷藏冰箱单门容量（300-400L）技术参数

1、有效容积：箱内有效容积≥310L; 外部尺寸≤600mm*630mm   *1840mm   内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm;

2、 温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃,操作方便简洁， LCD 液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃;

3、整体结构： 立式，单开真空玻璃门体，采用LBA 无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用 PS 吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

※4、 核心组件： 采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

※5、 制冷系统： 采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

※6、 温度均匀性： 采用高性能保混材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃,

波动度≤4.5℃;

7、 控温技术： 搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

※8、 温度显示： 感温探头置于甘油感混盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

9、 门体结构：门体双层电加热玻调行》并把有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

10、 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

※11、 数据存储： 选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的 USB 接口读取，插 入U 盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

12、 温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

13、 箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

※14、 节能降噪： 低噪音，噪音低于41.分贝；

15、 柜内照明： 内 设LED 照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

16、 固定移动： 配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

17、 冷凝蒸发： 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

18、 断电报警： 满足产品断宅后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

19、 安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障；

20、 宽电压带： 产品配备宽电压带，适合198～242V 电压下使用

※21、 产品认证： 产品具有医疗器械注册证；

资质认证：投标产品制造商具有ISO9001  证书、ISO14001   证书、ISO13485  证书、ISO45001证书、 ISO27001  证书

附件二：医用低温保存箱容量（100L以上）技术参数
1.微电脑控制，控温精度1°C,  大屏幕LED显示，观察方便。

2.显示：采用微电脑微处理控制系统，键盘式数据输入，数字显示箱内 温度、环境温度、输入电压。可实时监控使用环境，系统故障自动诊断，断 电报警，自动检测过滤网灰尘，方便用户日常维护保养。

3、 设定温度在-40°~-86°范围调节，箱内温度均匀度误差小于3°C。

4.多种故障报警(高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散 热差报警、环温超标报警、断电报警)

两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)

多重保护功能(开机延时保护(1-10分钟可调)、密码保护功能);具 有密码保护防止误操作

5. 具有网络功能，具有RS-232、RS-485 数据接口，可与计算机连接， 通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常。

6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

7. 配备脚轮，灵活，可移动、可锁定。

8、一体式门手把，可单手开关门。

9、冷凝风机：德国EBM 冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停， 有效节能，降低噪音。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于

20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机

10、压缩机：德国进口品牌 SECOP 高效双压缩机，制冷强劲。

11、 密封性能：内外门两层密封结构，密封效果好，不易结霜

12、材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低

温镀锌板，发泡层为加厚130mm 发泡层

13、 内门：1个，发泡结构，单独密封，有效保证物品安全保存

14、冰箱带挂锁锁孔，可配备挂锁。安全保存物品。

15、节能：碳氢制冷系统，能耗降低30%以上，节约样本存储成本。

16、保温：特殊的柜口设计结合优化VIP 保温技术，保温效率在原有基 础上提高20%。

17、静音：专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计，采用进口超静音碳氢 压缩机和进口超低噪声节能风机，噪音更低。

18、USB 数据存储功能，可存储10年以上。

