附件：一

技术参数基本要求

1.1 显示屏;≥4.3 英寸彩色液晶显示屏。

1.2 水罐与加热管相连的转接件是一次性耗材或可高温高压消毒，有效防止消毒不彻底导致的交叉感染。

1.3 可选配血氧模块进行血氧饱和度和脉率监测，上述监测参数可显示在主机液晶屏监测界面内，指导医生调节相关治疗参数。

1.4 具备语音报警功能，可对报警信息进行语音说明，指导操作者准确理解报警内容，快速处理报警。

1.5 具有趋势图功能，可显示至少 7 天内的治疗数据。可在趋势图内同屏显示和测量任意 2 个治疗参数，以便于对比分析患者病情。

1.6 具有耗材使用时间提醒功能。可提醒操作者耗材使用时间已到，需要更换。减轻操作者日常维护工作量。

1.7 具有呼吸频率监测功能。监测范围至少 10-40 次/分钟。

2 参数要求

2.1 流量设置范围：2~80L/min

2.2 温度设置调节范围值为：29℃~37℃连续可调。

2.3 氧浓度：21%-100%，当设置流量发生改变时机器自动调节氧浓度。

2.4 支持 1L 和 5L 两种流量调节精度，流量 2L-25L 时调节精度为 1L、流量25L-80L 时调节精度为 5L。

3、其他要求

3.1 可直接连接床头高压氧，无需外接机械流量计

3.2 提供鼻塞（大号、中号、小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。

3.3 配台车，方便设备移动及临床操作

3.4 监测参数：可同时监测温度、流量、氧浓度、呼吸频率、血氧、脉率参数，方便临床评估患者治疗效果

3.5 报警参数：系统故障，检查呼吸管路、检查泄漏、氧浓度高/低报警、堵塞报警、水位报警、断电报警、血氧未连接/通讯故障报警、无法达到目标温度报警

3.6 具备护士呼叫端口，可长距离传输报警信号。

3.7 内置风机，无空压机，无气源时也可工作。

3.8 无论何种参数组合条件，输出气体加湿能力至少大于 12mg/L

3.9 宽电压输入，输入电压范围： 100-240VAC，50/60HZ