## 报价单
小器械技术参数
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 参数
吸引管 | 75×Ф0.8，耳用 | 把 | 1.长度≧75mm，管径≧0.8mm，耳用。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。
吸引管 | 75×Ф1.5，耳用 | 把 | 1.总长≧125mm，工作长度≧75mm，管径≧1.5mm，直头，可控。2.整体采用医用不锈钢材料。
剥离器 | 160×1.5，弯型，叶片状 | 把 | 1.总长≧160mm，头宽≧1.5mm，头部圆弯，叶片状。2.剥离器体采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC，手柄采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料。
耳钳 | 80，直，橄榄形，显微 | 把 | 1.长度≧80mm，直头，橄榄形。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。
耳钳 | 80×0.8×45°，上弯，橄榄形 | 把 | 1.工作长度≧80mm，头宽≧0.8mm，上弯≧45°，橄榄形。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。
组织钳 | 190 | 把 | 1.工作长度≧190mm，头部直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。
显微喉钳 | 230×1，管式，直型，麦粒形 | 把 | 1.总长≧230mm，头宽≧1mm，管径≧2mm，连接管式，直型，麦粒头。2.采用医用不锈钢材料。
显微喉钳 | 230×1，管式，上弯，麦粒形 | 把 | 1.总长≧230mm，头宽≧1.2mm，管径≧2mm，连接管式，上弯，弯高5.6mm，麦粒头。2.采用医用不锈钢材料。
显微喉钳 | 230×2.5×Ф2，管式，直型，切割型 | 把 | 1.总长≧310mm，头宽≧2.5mm，管部长≧230mm,管径≧2mm。2.采用20Cr13医用不锈钢,热处理硬度为40-48HRC。
鼻咬切钳 | 150×2，盖板式，直型，反切 | 把 | 1.总长≧150mm，头宽≧2mm，盖板式，直头，反切式。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。
鼻咬切钳 | 160×3，直，长圆头，鼻开筛 | 件 | 1.工作长度≧160mm，盖板式，头宽≧3mm，长圆头。2.采用30Cr13医用不锈钢材料。
鼻咬切钳 | 160×3×30°，角弯，长圆头，鼻开筛 | 件 | 1.工作长度≧160mm，盖板式，头宽≧3mm，长圆头，头部角弯30°。2.采用30Cr13医用不锈钢材料。
鼻组织钳 | 160×3，直，尖圆头 | 把 | 1.工作长度≧160mm，头宽≧3mm，头部直型。2.采用30Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为48-53HRC。
鼻组织钳 | 160×3×45°，角弯，尖圆头 | 件 | 1.工作长度≧160mm，头宽≧3mm，角弯≧45°，尖圆头。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。
鼻组织钳 | 140×5×115°，下弯，鼻窦 | 把 | 工作端长度≧140mm，杆部下圆弯，弯度≧115°，弯高40mm，头部宽度5mm，尖圆头，20Cr13医用不锈钢，表面喷砂处理
鼻腔吸引管 | 175×Ф3.5 | 把 | 1.总长≧175mm，吸引管直径≧3.5mm,直形，带可控孔。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料
鼻腔吸引管 | 190×Ф2.5 | 把 | 1.总长≧190mm，管径≧2.5mm。2.采用12Cr18Ni9医用不锈钢。
鼻腔填塞钳 | 180 | 把 | 1.总长≧180mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。
鼻骨复位器 | 220，直型 | 把 | 1.总长≧220mm，头宽≧4mm，厚度≧1.8mm，直头。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。
以上小器械需具备此条件：器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。