附件一

生物安全柜技术参数
1、安全柜基本参数：

(1)分类：A2 型，30%外排，70%循环

(2)外部尺寸≥(L×D×H)1200mm×755mm×2200mm;   

(3)内部尺寸≥(L×D×H)940mm×600mm×660mm。

(4)台面距离地面高度：770mm (尺寸可根据要求订制修改)

(5)风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s;   平均吸入口风速0.53±0.025m/s

(6)系统排风总量：360m³/h

(7)额定功率：1500VA(包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率 最大500VA)

(8)噪音等级：≤67dB(A)

(9)照明：≥10001x

(10)过滤效率：送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

(11)注册证号：国械注准20163222276

(12)重量：毛重275KG

(13)使用人数：1-2人

2、生物安全性：

(1)人员安全性：用碘化钾 (KI)法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10⁵

(2)产品安全性：菌落数≤5CFU/ 次

(3)交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 
细菌培养箱技术参数

1. 公称容积（L）：200

2.额定功率（W）：645
3.净重（kg）：73
4.外形尺寸（mm）：725*809*830
5.温度控制范围：Rt+5-85°C

6.监视误差：±1.0°C

7.控制误差：±1.0°C

8.温度波动度：±1.0°C

9.温度均匀度：±2.0°C

10.升温时间：60min

11.环境温度：18-30°C

12.搁板数：2块

13.电源电压：AC220V 50Hz

