十八导联心电图机参数
（一）整机主要功能如下：

1、外置18导采集盒， 标准导联、Cabrera导联顺序

2、提供方便、快速、准确的记录九导、十二导、十五导、十八导心电图。

3、ftp文件上传功能。

4、触摸操作、外接VGA显示，外接PC键盘和鼠标。中文输入法：拼音、五笔输入

5、屏幕显示：10.1寸彩色TFT屏显示且屏幕亮度可调

6、具有波形冻结回顾，可回顾15分钟内波形。

7、工作模式：自动、手动、节律多种工作模式。

8、多样化的自动报告打印格式：

9 导：33、6+3、91；

12 导：34+3R、34+1R、62、62+1R、121；

15 导：35+3R、35+1R、6+9、151；

18 导：63+1R、62+61；

9、具有AGC、基线位置自动调整功能。

10、具有打印前预览功能，实现所见即所得。

11、可外接USB激光、喷墨打印机进行打印。

12、支持以太网，WIFI无线传输数据。

13、支持U盘，SD卡的数据导入导出，以及程序在线升级。

14、文件管理：对存储后的文件进行传输、导入导出、打印、查询、删除等操作。

15、文件输出格式：有多种格式文件如SCP、PDF、FDA‐XML、DICOM、DAT、BMP、JPG。

16、机内存储1000例静态心电数据，U盘、SD卡外部存储。

17、具有起搏器信号检测。

18、具有系统设置、文件管理密码保护以及恢复出厂设置。

19、具有系统检测、电池没电自动关机功能。

20、具有DEMO演示功能。

21、可选配扫描枪、身份证读卡器，读取患者信息。

22、打印方式：热敏点阵记录，8点/毫米（垂直方向）；40点/毫米（水平方向），一体化打印机，方便维护。

23丶具有心电向量、心室晚电位功能。

(二)．整机技术参数指标：

1、记录通道：9 通道/12 通道/15 通道/18 通道

2、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,10/5 mm/mV，AGC（±3%）

3、记录速度：5 mm/s、6.25mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s

4、采样率：16000 次/通道/s、时间偏差：不大于 20μs

5、A/D 转换精度：24 位

6、输入方式：浮地，除颤保护，起博脉冲抑制

7、心率范围：30~300BPM

8、时间常数：≥3.2s

9、输入回路电流：≤10nA

10、输入电压范围：≤±5mVp‐p

11、定标电压：1mV±2%

12、耐极化电压：±600mV

13、输入阻抗：≥50MΩ(10HZ)

14、共模抑制比：≥120dB

15、频率特性：（0.01～300Hz）

16、噪声电平：≤12.5μV（P‐P）

17、滤波器

17.1、交流滤波器：On/Off

17.2、基漂滤波器：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

17.3、低通滤波器：75Hz/100Hz/150Hz/270Hz/300Hz

17.4、肌电滤波器：25 Hz/35Hz/45Hz/Off

18、起搏器检测：幅度：±750uV~±700mV、脉宽：50us~2.0ms、

19、记录纸规格：机内可安装? 1)210mm30M或者215mm30M卷纸

2)210mm295mm200P或者)215mm295mm200P折叠纸

20、电源：1）内部直流电源：内置可充电锂电池4400mAh,连续工作3小时，能满足400份报告打印。）交流电源接外置适配器，安全可靠。

