技术参数

1.电源：220V/50Hz

2.输入功率：≤650VA(节能环保)

3.温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

4.温度控制模式：箱温控制

5.箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

6.箱温显示范围：至少10℃～42℃

7.温度波动范围：±0.5℃

8.婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

9.温度显示精度：0.1℃

10.加湿功能；具有自然风道加湿，湿度可调加热加湿功能

11.湿度调节范围：20%RH～90%RH

12.抽拉水箱；透明可视，便于清洗消毒

13.婴儿床倾斜角度；无级可调

14.箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

15.升温时间：≤30min

16.报警功能；具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

17.显示方式；箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

18.双重保护；具有独立的第二热切断装置

19.>37℃温度设定功能

20.蓝光治疗装置

20.1.上蓝光辐照度强弱3档可调

20.2.上蓝光有效表面内的胆红素总辐照度值：≥4500μW/cm2

20.3.下蓝光有效表面内的胆红素总辐照度值：≥2600μW/cm2

20.4.下蓝光采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置

20.5.采用LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长达≥5万小时。

21.一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用。

22.婴儿床盘在任意高度都可以往操作者方向抽拉，方便医务人员操作，照护婴儿

23.具有正门独立锁定装置

24.双开门储物箱柜