技术参数

1、产品适用范围：用于人体动脉血管结构和功能病变的早期筛查；

2.可检测参数（包括但不限于） STI(收缩时间间隔)、ABI(踝臂指数)、ECG(心电波形)、PCG(心音波形)、BAI(臂踝指数)、PEP(射血前期)、UT(脉波上行时间)、PVR(脉搏体积记录)、AI(反射波增强指数)、BMI(体质指数)、baPw(踝臂脉搏波传导速度)等。

3、标配心率变异功能，包括 R-R间隔均值、R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、R-R直方图、R-R趋势图、心率失常分析、心电图判断心血管自主神经功能

4、脉搏波传导速度检测方式采用充气段测量血压；

5、标配运动负荷试验模式软件 含ABI历史数据趋势图、血压检测列表；支持上肢运动负荷试验、下肢运动负荷试验、平板运动负荷试验。

6、配备有2个心电夹，心音探头和PCG加重物；

7、可选配升级TBI（趾臂指数）检测，可适用内分泌科及肾内科应用（限医学实验）；

8、独立的系统维护软件 用户可进行气路静态气密性，心电，心音功能检测；

9、支持对接医院HIS系统，数据接口完善。

10、报告格式≥4种。

11、核心性能指标

1)心音性能：频率响应：43.1Hz ～ 300Hz；

2)NIBP 测量范围(mmHg)：收缩压：60 mmHg~255 mmg；平均压：40 mmHg~235 mmHg；舒张压：30 mmHg~220 mmHg。

3)分辨率：0.133KPa（1mmHg）;

4)可重复性：≤ 0.533KPa（4mmHg）；

5)压力传感器准确性：±0.4KPa（±3mmHg）;

6)泄气：压力从260mmHg降到15mmHg的时间≤10S，实测1.34S；

7)寿命 满足大于等于一万次满量程循环。

12、病例二次分析功能 在数据预览中，可以对以前采集的数据和报告单进行快速浏览，也可以对以前保存的病历数据进行二次分析处理。

13、四肢同步检测各项参数，检测模式包含：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测；

14、脉搏波压力值的自定义设置 测量脉搏波时气泵将会首先预充气到设定的压力值。当气泵的压力值超过了这个设置的值时，气泵将会快速放气，以此来保护患者的安全；

15、参考数据库需：＞9100例病例

16、数据检索：

1）可根据日期（最近一天、一周、一月、三月、一年）检索；

2）可根据类型 ABI、PWV检测参数结果范围检索；

3）可根据设定五种检索条件（可按病历号、姓名、性别、工种、用药、检查医师进行检索）；

4）检索结果可升序、降序排列。