数字式十二道心电图机技术参数

一、工作条件： 

产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集

导联选择：手动/自动可选（支持Nehb、Cabrera导联体系）

输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）
频率响应：0.01Hz ~ 450Hz 
定标电压：1mV±1%
耐极化电压：≥±880mV（±5%）
内部噪声：≤12.5µVp-p
时间常数：≥5s
共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）
输入电流：≤0.01µA   
除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

A/D转换：24bit
采样率：40kHz
灵敏度选择：1.25，2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）±5%
抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期功能

自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

设备内置存储器，存储病历800例

数据可通过USB口导入导出

支持外接U盘可扩展存储空间

 显示器：

≥12.1英寸翻转折叠式彩色液晶显示屏，分辨率：800*600，支持触摸屏操作
显示信息：同屏显示12道同步心电波形

显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。

六、记录器：

热敏式点阵打印机

走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%）

记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格：210mm×295mm×100 页
215mm×280mm×100 页（可选）210mm×30m（可选）

打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

可设置打印报告测量信息显示自由配置功能

具备在无网格纸上打印网格功能
具有“快速”和“省纸”两种打印模式，尤其适合体检
七、外部输入接口：

串口，USB接口，网络接口，外部输入输出接口。

可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF。
支持使用有线、无线的方式进行联网

八、机器功能
直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

手动、自动、节律、R-R、多种工作模式可供选择
具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

具有心律失常延长打印功能

具有预约下载功能，可以通过使用有线、无线方式和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 

支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作
具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量
可设置选择10秒-60秒心电图自动采集、记录、存储、传输
支持中文输入法,能输入和打印含医院中文名称和病人中文姓名的中文报告单
具有睡眠模式，降低功耗，延长液晶屏寿命
支持长时间波形冻结和波形电影回放，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录,支持波形冻结后再打印
九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动
