微波消融系统技术参数

- 技术参数：

- 适用范围：已取得国家药监局三类医疗器械注册证，适应症至少包含肝肿瘤、甲状腺良性结节和下肢静脉曲张；

- 工作频率：2450MHz±20MHz

- 输出功率：≧0-120W，连续可调，显示方式：液晶屏显示，可兼容大功率针。

- 治疗时间：最长治疗时间范围0-30 min，累计治疗时间、单次治疗时间显示；单次治疗时间支持正计时和倒计时切换，并可设置单次治疗默认时间，便于手术操作；累计治疗次数显示，便于手术记录及数据分析

- 具备超细臻圆技术，具有17G或更细针，消融圆形，适形消融。

- 产品具有CE认证及13485质量体系认证、设备具有冷却温度、旁开温度显示。

- 辐射器发射窗口长度为1mm-2mm，治疗有效输出功率60W时，微波天线发射窗口周围温度在80℃-150℃，治疗最大输出功率80W时，发射窗口5CM以上部分杆温不超过40℃，一次性微波消融针驻波比不大于3.

- 工作模式：具有三种消融模式：①消融I与消融III模式下，0-30min，倒计时，可设置②消融II模式下：总治疗时间显示（最大30min），累计治疗次数显示，单次治疗时间显示（最大1min），所有参数正向计数③静脉治疗模式下：总治疗时间显示（最大30min），累计治疗次数显示，以上参数正向计数，单次治疗时间0-12s（可设置），倒计时，以1s为步进。

- 术前自检：术前一键自检，微波输出、冷却系统及消融针三块组件工作是否正常。

- 测温系统：至少包含两种测温功能，包括杆温和旁开温度实时监测，数据可显示在仪器上。

- 超温保护：不少于两种超温保护措施，并可设置保护温度，当达到保护温度时，设备自动停止微波输出。

- 术中监控：术中实时检测消融针、微波输出，消融针并具有安全指示灯提示，设备具备核磁专用设备下消融开展手术治疗。

- 退针程序：设有退针程序，便于最后凝固针道。

- 参数调取：设有参数调取程序，可调取上一次治疗参数。

- 消融针识别：自动识别消融针类型，提供治疗安全保障和信息存储等功能，增加安全保护。

- 驻波监控：实时检测并显示驻波比，增加安全保障

- 自动保护：过温、闭锁、误操作保护功能。

- 设备、耗材需为同一个生产厂家且均取得国家药监局三类医疗器械注册证，确保微波消融系统匹配性及微波输出安全有效性，一体机双路输出通道。

- 具有同轴套管消融技术：具有同厂生产的配套消融针使用的穿刺针，并且取得注册证。

- 设备、耗材需为同一生产厂家，确保微波消融系统匹配性及微波输出安全有效性。