采购目录及数量
	
	设备名称
	数量

	1
	牙科综合治疗台
	1台

	2
	空气压缩机及储气罐
	1套

	3
	负压系统
	1套

	4
	树脂光固化灯
	1台

	5
	牙科高速手机
	4支

	6
	牙科低速手机头
	4支

	7
	超声洁牙机手柄
	4支

	8
	超声洁牙机主机
	1台

	9
	机括根备仪
	1台

	10
	根管超声荡洗仪
	1台

	11
	根管测量仪
	1台

	12
	口腔小牙片拍摄仪及读片机
	1套

	13
	牙科器械超声清洗机
	1台

	14
	牙科高温高压灭菌锅
	1台

	15
	打包塑封机
	1台

	16
	手机注油机
	1台

	17
	石膏振荡器
	1台

	
	
	


技术参数
牙科综合治疗台

技术参数:

24V伏直流静音电动椅（采用直流静音电机,机椅互锁装置,并设有安全保护装置;头枕可任意调节及领定;金属背靠,皮垫耐磨、耐压,不易变色;底板尾部可单独揉控座椅升降及整背仰卧）

电源电压：a.c.220V-230V/50Hz

集成电脑板控制系统(最少三个记忆位)

水源水压：0.2-0.4MPa/2.0-4.0bar

可挂工具盘(气刹装置/互锁功能)

气源气压：0.55-08Mpa/5.5-8.0bar

包含水、气、电总开关装置

2.空气压缩机及储气罐

可一拖二

额定电压：22OVAC

电流：4A

功率：O.7KW

抽吸流量：52OL/min

最大真空：-23Kpa  噪 音：≦62dB

抽吸口尺寸：38mm  排水口尺寸：2Omm

3负压系统

可供牙椅数量:1-4台

绝对真空度:97%

用水量:1min/L

吸入口尺寸:φ32mm

噪声级:50DB(A)

额定功率:750W

排气口尺寸:50mm

4.树脂光固化机

电源输入:100-240V~ 50Hz/60Hz  输出:DC 5V/1A

电池:18650 3.6V/2000mAh

光照强度:1000~1700mW/cm²

导光棒光学有效面积:50mm2

波长:385nm-515nm

5.高速气涡轮手机

1.手机接口为ISO 9168 类型2(Midwest 4 孔)

2.标准机头大小，头部直径：Φ11.2×H13.4mm，满足大部分手术要求

3.不锈钢机身，陶瓷轴承

4.防回吸卫生机头，逆止阀设计

5.转速：350,000 - 450,000r/min

6.驱动气压：0.20 - 0.25MPa (2.0 - 2.5kgf/cm2)

7.功率：20W

8.喷雾方式：单点喷雾

6.低速手机

1.接口为ISO3964通用的E型接口使用.CA车针，按钮卸针设计，外水道设计
2.转速比：1:1等速
3.最大输入转速：30,000/分钟
4.车针最大长度：22.5mm，最大作业直径：ø4.0 mm
5.车针最大长度：22.5mm,最大作业直径：ø4.0 mm,车针安装长度：12.7mm
（6-7项配置牙科气动马达）
7.超声洁牙机手柄

 1.外水道设计

 2.可整体进行高温高压灭菌

 3.可正反转切换

 4.使用气压：0.2～0.4Mpa.

最高转速：顺时针22,000min-1；逆时针20,000min-1

5.停止转矩：1.0Ncm以上

6.气体消耗量：65L/min以下

8.超声洁牙机

使用环境：温度:+5℃~+40℃;相对温度:30%~75%;

手柄类型：拔插可拆卸,带LED灯

设备功能：G,P

电位器：碳膜电位器

电源输入：5OHz/6OHz 1.3A 24VAC

主机保险：T1.6AL 25OV

输入功率：38VA

脚踏开关外壳防护等级：IPx1

尖端输出特性：尖端振动频率28kHz±3kHz,尖端主振动偏移<90um半偏移力05N~2N，尖诸输出功率3W～20W

根管预备机

1、采用高性能无刷电机;

2、弯机头可旋转;

3、住复横式角度每10”可调,可调范围20”-400°；

4、扭矩和速度范围宽,转速:100--2500rpm,扭矩0.4-5.0Ncm:

5、具有根尖自动停止、自动反转功能及自动减速功能;

技术参数

电源输入：AC100--240V,50/60Hz,0.4A Max

电源输出：5.OV/1A

手柄电池：可充电锂电池

转速：1OO--25OOrpm

扭矩：O.4--5.ONcm

根管超声荡洗仪

程采用微电脑全自动控制，输入功率：100V-240V~50Hz/60Hz0.4A-0.2A

工作尖、限力扳手可以耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

11.牙根管长度测定仪

技术规格

1.尺寸:130*80*63mm

2.屏幕类型;彩色图像显示

3.设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求

功能和特点:

1.演示模式:可利用内置的演示模式熟悉设备和演示设备操作

2.多频比值法根尖定位技术:采用具前最选进的多频比值法根尖定位技术,根管冠三分一,中三分一,根米分一均能显示,根尖区可放大成二十份显示。

3.彩色界面,

4.自动关闭:5分钟未使用,自动关闭。
12.口腔小牙片拍摄及读片机
主机模块：
1、电源要求：电源电压: 220V 频 率: 50hz  最大功率: 30VA

2、基础参数：射线焦点: 0.4mm 管电压: 70KV±10%  管电流: 2mA±20%  剂量率: 2mGy/s  负载循环: 1/15

3、漏辐射率: 1米处0.25mGy/h(70KV,2mA, 1S, 加载间隔1S/15S)

4、技术模式：采用高频X射线机技术。

5、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间0.04S，最大单次曝光时间2S。

6、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

7、可实时查看拍片次数和总辐射剂量。

影像板材质：(软片)

成像面积: ≤40x22mm (标配2号片)

分辨率: Optimal 模式≥10P/ mm

位深: 不低于12bits/ pixel

灰阶: ≥16bit

每张影像板使用寿命：≥2500次

影像板扫描仪模块技术参数：

电源: 100-240V,0.5A
分辨率: ≥25LP/ mm
重量: ≤7KG
医疗设备等级：1级

连接：网线

13.牙科器械超声清洗机

技术参数

采用工业用超声波发生器

清洗槽容积:≧6.OL

清洗物品最大长度:34.0cm

电压及功率:300W(AC220V-240V50/60HZ)

超声波频率:35000Hz

清洗槽材质:不锈钢 SUS304

外壳材质:ABS

14.牙科高温高压灭菌锅

电源电压：AC 22OV

频率：5O/6OHz

净水箱容积：24.5L

灭菌温度：121摄氏度《J34摄氏度

特殊灭菌：强力真空干燥 器械剩余湿度<0.2%

使用年限：》12年

15.封口机

封口速度：10士0.5m/min

封口留边：0~35mm可调

双排打印，打印内容为：灭菌日期、失效日期、批号、操作人员、锅号锅次、物品名称和自定义内容等内容。

封合线宽度：>12mm

工作温度：60~220C可调控温精度：≤1%

打印方式：针式打印

工作环境：10~40C

交流电源：220V士10%50Hz

功率：500w

16.手机注油机

1.确保口腔手机的清洗和加油。

2.能同时给三支口腔手机清洗及加油。

3.从不同角度给手机有效地清洗和注油。

4.完成清洗和注油步骤后,按下“空气键”能去除手机内多余残油。

5.可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行加油。

6.油雾过滤棉能防止油雾的扩散减少到最小程度。

技术参数：

1.工作气源 Mpa:0.3-0.6

2.电源 V/Hz 220/5O

3.气体消耗:6OL/Min

17.石膏振荡器

电源：220V/50Hz±10%

功率：100W

最大负载：≤2千克

